Лабораторная работа № 1.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРООБЪЕКТИВОВ НА ЛАЗЕРНОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ ИЗОФОТОМЕТРЕ

Задание для работы

- Отъюстировать схему изофотометра с контролируемым объективом 20х  0,40.

- Выполнить качественное исследование характера дифракционного кружка и его изофотограммы по изображениям на телеэкранах.

- Измерить диаметры изофот.

- Получить таблицы и графики функции рассеяния точки (ФРТ) и функции концентрации энергии (ФКЭ) обработкой данных на компьютере.

Принцип метода

Сущность этого способа изофотометрии состоит в том , что изображение, построенное исследуемой системой, многократно регистрируют с помощью телевизионной системы, работающей в режиме выделения контура при ее постоянных световых характеристиках (рис. 1а). При этом задаются разные уровни светового потока от точечного источника света в схеме установки.

Построенное исследуемым микрообъективом изображение точки переносится с увеличением с помощью вспомогательной системы наблюдательного микроскопа на чувствительную площадку телевизионной камеры, включенной в замкнутую телевизионную систему. Освещенность изменяется по заданному закону с помощью кругового фотометрического клина.

Световой поток в схеме контроля  при прочих равных условиях пропорционален пропусканию фотометрического клина. Отнеся текущие значения коэффициента пропускания i  к величине коэффициента пропускания, соответствующего выделению в системе изофотометра максимума освещенности анализируемого изображения 0  , получим выражение для относительного пропускания:

отн  = i/ 0

Таким образом, получаем:

Ei  = 1/ отн

или, в логарифмической форме:

lg Ei   =  - lg  отн

Из этих соотношений видно: чтобы проанализировать распределение освещенности в исследуемом изображении до уровня 0,001 Emax , необходимо ослабить световой поток в схеме контроля в 1000 раз,  причем полученный уровень освещенности должен быть достаточным для работы приемника изображения. Следовательно, точечный источник в схеме контроля должен обладать достаточно высокой яркостью. Такой источник формируется с помощью лазера.

Теоретический материал

## Компьютерная изофотометрия ФРТ

Схема установки для контроля ФРТ фото - видео-объектива в положении наименьших аберраций показана на рис.1.

Рис. 1. Установка для измерения ФРТ объектива фото-видеокамеры в положении наименьших аберраций методом изофотометрии с накоплениеми

1 - лазер, 2 - световой затвор, 3 и 4 - объектив для фокусировки лазерного пучка,

5 - точечная диафрагма, 6 - объектив of коллиматор, 7- исследуемый объектив,

8 - изображение точечного тест - объекта (пятно рассеяния),

9 - проекционный микро-объектив,

10 - приемник изображения (телевизионная камера),

11 - электронный блок обработки видеосигнала,

13 - телевизионный монитор, 13 - компьютер,

14 - электронный блок управления регистрацией.

ФРТ характеризуется плавным распределением освещенности. В то же время, при проведении изофотометрии измерения ФРТ получают лишь ограниченное число значений функции в ряде характерных точек. Например, распределение освещенности в оптическом изображении пятна рассеяния можно охарактеризовать конечным числом замкнутых кривых - изофот. Каждая изофота есть геометрическое место точек, имеющих различные пространственные координаты и равное значение координаты относительной освещенности. Формирование изофот исследуемого оптического изображения осуществляется благодаря применению приемника изображения, обладающего функцией преобразования типа "импульс".

Рис. 2. Схема метода изофотомерии с изменяющимся световым потоком и изофотограмма дифракционного кружка

Как показывают проведенные исследования, для получения системы изофот исследуемого распределения освещенности необходимо использовать функции преобразования типа "гребенка" (по-латински - COMB) (рис. 2). Эта функция имеет вид ряда равномерно расположенных импульсов.

Схема установки для исследования качества изображения фотообъектива методом изофотометрии с изменяющимся световым показана на рис.3. Здесь же показан общий вид установки и ряд полученных изофот.

В изофотометре  с изменяющимся световым потоком оперативность измерений достигнута за счет формирования всех фотометрических сечений при одинаковых временах экспозиции, составляющих 1/50 с.

Рис. 3. Общий вид установки для изофотометрии с изменяющимся световым потоком ФРТ объектива фото-видеокамеры

1 – TV - монитор,

2 – TV- камера,

3 – микроскоп,

4 – держатель с исследуемым объективом,

5 – объектив коллиматора,

6 - коллиматор,

7 - тест - объект,

8 -  осветитель

Рис. 4. Серия изофот

Рис. 4. Схема установки для изофотометрии с изменяющимся световым потоком ФРТ объектива фото-видеокамеры

1 --лазер,

2 - фотометрический клин с устройством отсчета действующей оптической плотности;

3 и 4 - объектив для фокусировки лазерного пучка, 5 - точечная диафрагма,

6 - объектив коллиматора, 7- исследуемый объектив,

8 - изображение точечного тест - объекта (пятно рассеяния),

9 - проекционный микро-объектив,

10 - приемник изображения (телевизионная камера),

11 - электронный блок обработки видеосигнала,

12 - телевизионный монитор, 13 - компьютер,

14 - электронный блок управления регистрацией.

Рис. 5. Расчет функции передачи модуляции и функции концентрации энергии (Табличная форма)

Рис.6. Расчет функции передачи модуляции и функции концентрации энергии (Графическая форма)

В исходном состоянии фотометрический клин введен полностью; чувствительность телевизионной системы установлена таким образом, чтобы исходный световой поток в схеме контроля формировал изображение линии равного уровня освещенности (изофоты) в изображении точечного источника, соответствующее максимуму освещенности, которая принимается равной единице. Обычно изофота максимума имеет вид точки (на рис. 2 это центральная изофота).

Изофотометр позволяет в процессе фокусировки и юстировки системы следить за изменением качества изображения по форме графика ФРТ и точно определять оптимальное положение,  соответствующее наилучшему качеству изображения.

Применение компьютера создает возможности автоматизации управления клином, формирования карты и графика ФРТ, считывания и обработки результатов.

На рис. 20 показаны результаты компьютерной обработки результатов изофотометрии ФРТ в программой, разработанной совместно со студентом  А. Федоровым.

Программа дает возможность, после ручного ввода данных в процессе измерения семейства изофот, отображать ФРТ в виде графиков в логарифмическом и линейном масштабе по оси относительных освещенностей. Далее программой выполняется расчет функции передачи модуляции и функции концентрации энергии для исследуемой оптической системы и их отображение в графической (рис.6) .и табличной (рис.5) форме.

Контрольные вопросы по теоретической части

- Поясните сущность метода изофотометрии

- Поясните, что происходит с изображением точки, построенным исследуемым микрообъективом.

- Укажите, как находится световой поток в схеме контроля.

- Укажите выражение для относительного пропускания

- Что представляет собой точечный источник в схеме контроля?

- Сколько значений функций в ряде характерных точек можно получить при проведении изофотометрии измерения ФРТ?

- Что есть изофота?

- Поясните процесс формирования изофот.

- Что есть гребенка?

- Как выглядит изофота максимума?

- Какие функции выполняет программа изофотометрии?

Схема установки

Рис. 7 Схема интерферометра

1 - лазер

2 - круговой фотометрический клин

3 - осветительный объектив

4 - точечная диафрагма

5 - микрообъектив - формирователь точечного источника

6 - точечный источник

7 - контролируемый объектив

8 - окуляр наблюдательной системы

9 - видикон передающей телекамеры

10 - блок усилителя - формирователя видеосигнала

11 - блок выделения контура

12 - видеоконтрольное устройство 1 (с изофотой)

13 - видеоконтрольное устройство 2 (с пятном рассеяния).

Рис. 8. Схема метода изофотометрии с изменяющимся световым потоком

Технические характеристики установки

1. Источник света - гелий-неоновый лазер ЛГ -78.

2. Диаметр лазерного пучка  -  2 мм.

3. Диаметр точечной диафрагмы  - 0,02 мм.

Проведение измерений

Рис. 9 Калибровочный график клина

- Поворотом фотометрического клина на угол    установить отображение на TV - экране изофоты заданного уровня Еotn

- По калибровочному графику клина из угла     найти значения оптической плотности  D ( рис. 2).

Рассчитать, пользуясь компьютером, значение Еotn .

Как видно из калибровочного графика, для данного клина действует соотношение:

D = 0.01 *  .

- Измерить по телевизионному экрану диаметры изофот dи. Рассчитать реальный диаметр изофоты исходя из увеличения  VТ.

- Данные ввести в таблицу компьютера

- Получить распечатки ФРТ и ФКЭ.

- Расфокусировать и снова настроить  в плоскость наилучшей установки  исследуемый объектив. Повторить измерения и обработку.  Оценить разброс значений ФРТ и ФКЭ.

- Измерить  аналогично 2-й образец объектива.

Отчет

В отчете должны быть представлены:

- схема установки

- краткое описание метода

- таблица результатов измерений, выраженных в числе интерференционных полос, числе длин волн и в микрометрах.

Контрольные вопросы по лабораторной работе №1

- Поясните, в чем состоит принцип интерферометра

- Укажите, как используется фотометрический клин в схеме интерферометра.

- Назовите основные узлы в схеме установки

- Укажите, с какой целью в схеме интерферометра установлены два видеоконтрольных устройства?

- Укажите, какой источник света используется в схеме.

- Назовите, чему равен диаметр точечной диафрагмы.

- Поясните, как можно получить реальный диаметр изофоты.

- Как определяется величина деформации волнового фронта исследуемого микрообъектива?

Литература

- В.К.Кирилловский.  Оптические измерения. Часть 4. Оценка качества оптического изображения и измерение его характеристик. СПб ГУ ИТМО. 2005.- 67с.

- Кирилловский В.К., Петрученко И.Р. Дифракционные интерферометры. Учебное пособие. ЛИТМО. 1989.

- Иванова Т.А., Кирилловский В.К.  Проектирование и контроль оптики микроскопов. Л.:Машиностроение.1983.