Лабораторная работа № 7.

ИССЛЕДОВАНИЕ АБЕРРАЦИЙ ОБЪЕКТИВА МИКРОСКОПА НА ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ С РЕШЕТКОЙ РОНКИ

Задание для работы

- Настроить интерферометрическую схему контроля с исследуемым микрообъективом.

- Выполнить качественное исследование характера монохроматических и хроматических аберраций исследуемых микрообъективов на интерферометре по схеме Ронки.

- Сопоставить интерферограмму Ронки с интерферограммой для того же объектива, полученной на лазерном интерферометре с дифрагированным опорным волновым фронтом.

- Измерить частоту интерференционных полос по среднему сечению картины Ронки в двух длинах волн и рассчитать хроматическую разность для исследуемого микрообъектива.

Принцип метода

Принцип действия интерферометра состоит в наложении и интерференции двух взаимно когерентных сферических волновых фронтов в режиме интерференции сдвига (рис. 1).

Рис.1 Волновые фронты, получаемые на интерферограмме Ронки

Теоретический материал

Сферическая волна, сформированная исследуемой оптической системой, имеющая центр кривизны в точке P , падает на линейную решетку R , установленную нормально к оптической оси вблизи плоскости фокусировки тест - объекта.

Решетка имеет пространственную частоту m  и отстоит от центра кривизны сферической волны на расстояние  y. Это расстояние считается положительным, если отсчет производится в направлении, обратном направлению распространению света.

При этом по обеим сторонам от точки Р образуются дифракционные спектры различных порядков, имеющие для монохроматического света вид точек. Расстояние между спектрами для малых углов дифракции  равно

d=y	,					(1)

где  - угол дифракции.

=m 					(2)

Отсюда

d= ym					(3)

Рис.2 Интерференционный механизм образования полос

Итак, решетка порождает ряд дифрагированных волн. Диафрагмой выделим из всей совокупности дифрагированных фронтов только два соседних фронта, повернутых на угол  и  смещенных на расстояние d один относительно другого (рис. 1) .

После концентрации в точках  P и  P' сферические фронты расходятся, образуя в той области пространства, где они перекрываются с заклоном на угол ', интерференционные полосы (рис.2а). (Под углом ' наблюдаются дифракционные спектры P и  P' из центра зрачка Z исследуемой оптической системы, рис.2б).

'=d/x					(4)

Расстояние между интерференционными полосами (шаг интерференционных полос) составляет

1/M=/'					 (5)

1/M= x/d					(6)

Имея в виду, что

d= ym,

находим, что

1/M= x/ ym;

1/M=x/my.

Отсюда получаем соотношение:

M/y =m/x						(7)

Физический смысл сокращения величины  очень интересен. Он состоит в том, что работа данного интерферометра сочетает явления как интерференции, так и дифракции. При дифракции (3) увеличение длины волны  влечет за собой увеличение расстояния d между спектрами, как видно из формулы (3). Это соответствует увеличению угла взаимного заклона дифрагированных фронтов ' и должно было бы сопровождаться увеличением частоты интерференционных полос (5).

Однако в процессе интерференции дифрагированных фронтов, наложенных под углом ', то же увеличение  влечет за собой , как видно из выражения (6), пропорциональное уменьшение частоты полос, соответствующих той же величине деформации (в данном случае заклона) волнового фронта. В итоге частота интерференционных полос в интерферометре Ронки (для ахроматической исследуемой системы) не зависит от длины волны излучения, а связана лишь с частотой решетки и геометрическими соотношениями в схеме, что, при небольших апертурах иcследуемых систем, позволяет описывать механизм формирования полос Ронки просто теневым отображением штрихов решетки (рис.3). Это же позволяет вести исследования интерферометре данного типа с применением источника белого света.

При наличии продольного хроматизма или сферохроматизма в исследуемой системе наблюдается окрашивание интерференционных полос, полученных в белом свете. Это объясняется изменением длины отрезка y для разных длин волн при указанных аберрациях. Это свойство данного интерферометра позволяет использовать его при исследованиях хроматизма.

Рис.3. Зависимость частоты решетки и частоты интерференционных полос

Итак, частота интерференционных полос связана с частотой решетки соотношением:

M=my/x					(8)

При отсутствии деформаций наложенных фронтов эти полосы прямолинейны, параллельны и отстоят друг от друга на равные промежутки (рис.5а).

Таким образом, возникающая в этой схеме интерференционная картина есть результат сложения и интерференции сдвига рабочей волны, раздвоенной в результате дифракции на решетке и несущей информацию об аберрациях исследуемой оптической системы.

Рис.4. Интерферометр Ронки для исследования ахроматических и хроматических аберраций микрообъективов

Рис.5. Точечный препарат на предметном столике интерферометра по схеме Ронки содержит субмикронную щель, применяемую для формирования               тест-объекта «светящаяся линия»

Технические характеристики установки

1. Источник света - лампа накаливания с набором монохроматических светофильтров (1=546.07 нм, 2=656.27 нм).

2. Образцовая поверхность – отсутствует.

3. Установка собрана на базе биологического микроскопа "Биолам".

4. Частота линейной решетки 12.5 лин/мм.

5. Задний рабочий отрезок микрообъектива  x=140 мм.

Схема установки

Рис.6 Схема установки

1 - лампа

2 - конденсор

3 - светофильтр

4 - точечная или щелевая диафрагма

5 - исследуемый микрообъектив

6 - дифракционная решетка

7 - объектив наблюдательной системы

8 - окуляр наблюдательной системы

9 - глаз наблюдателя

Рис.7. Интерферограмма Ронки

Проведение измерений

Получить интерферограммы поочередно от 2 -х объективов.

Для этого:

1. С помощью окуляра (в микроскопе), необходимо сначала сфокусироваться на тест-объект (точечный препарат), помещенный на предметный столик микроскопа.

Найти вертикально расположенный светлый штрих, который материализует тест-объект «светящаяся линия».

Подвижками столика привести тест-объект в центр поля.

2. Необходимо заменить окуляр на вспомогательный микроскоп (трубку Мир-4) и сфокусироваться на выходной зрачок исследуемого микрообъектива.

С помощью фокусировки вспомогательного микроскопа найти положение, при котором в зрачке наблюдается система параллельных темных полос на светлом фоне.

При недостаточном контрасте полос необходимо повернуть трубку Мир-4 в тубусе микроскопа так, чтобы направление штрихов решетки также стало вертикальным и совпало с направлением тест-объекта «светящаяся линия».

Число интерференционных полос можно менять с помощью продольных подвижек тубуса микроскопа.

3. По виду интерференционной картины оценить характер аберраций исследуемого микрообъектива (рис.8.

Рис. 8 Вид интерференционной картины                                                               а) отсутствие аберраций;  б) сферическая аберрация; в) кома

4. Сопоставить характер и количественную оценку аберраций данного микрообъектива, наблюдаемые на интерферометре Ронки, с характером и величиной аберраций того микрообъектива, определяемые параллельно на лазерном интерферометре с дифрагированной опорной волной (лабораторная работа №3).

5. Измерить частоту интерференционных полос по среднему сечению картины Ронки в двух длинах волн и рассчитать хроматическую разность для исследуемого микрообъектива.

Имея в виду, что (7)

M/y=m/x,

значение y составит

y=Mx/m,

где M - частота интерференционных полос в зрачке исследуемого микрообъектива (для диаметрального сечения).

Для двух исследуемых длин волн имеем

y1= M1 x/ m,

y2= M2 x/m.

Хроматическая разность методом в интерферометре Ронки определяется как

y= y1 - y2.

Отчет

В отчете должны быть представлены:

- схема установки

- краткое описание метода

- таблица результатов измерений, выраженных в числе интерференционных полос, числе длин волн и в микрометрах.

Контрольные вопросы по лабораторной работе №7

- Поясните, в чем состоит принцип действия интерферометра с решеткой Ронки.

- Объясните, в каком случае расстояние между решеткой и центром кривизны сферической волны считается положительным.

- Как вычисляется расстояние между спектрами для малых углов дифракции?

- Объясните физический смысл сокращения величины λ в уравнении

- Укажите свойство интерферометра Ронки, позволяющее использовать его при исследованиях хроматизма.

- Как определяется частота интерференционных полос М?

- Какой вид имеют интерференционные полосы при отсутствии деформаций наложенных фронтов?

- Что представляет собой возникающая в схеме интерферометра Ронки интерференционная картина?

- Какую форму будет иметь интерференционная картина при наличии сферической аберрации и при наличии комы?

- По какой формуле определяется хроматическая разность методов в интерферометре Ронки в зависимости от пространственной частоты m?

Литература

- Кирилловский В.К. Оптические измерения. Часть 5. Аберрации и качество изображения. Изд-во СПб ГУ ИТМО. 2006.

- Иванова Т.А., Кирилловский В.К.  Проектирование и контроль оптики микроскопов. Л.:Машиностроение.1983.

- Кирилловский В.К., Петрученко И.Р. Дифракционные интерферометры. Учебное пособие. ЛИТМО. 1989.